附件三：技术要求应答情况

| 序号 | 技术要求 | 应答情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外部尺寸≥（L×D×H）1600mm×1600mm×2700mm |  |
| 2 | 内部尺寸≥（L×D×H）1000mm ×1000mm×2100mm |  |
| 3 | 过滤效率:对0.3μm颗粒过滤效率≥99.995% |  |
| 4 | 噪音等级：≤75dB（A） |  |
| 5 | 额定功率：≤3000W |  |
| 6 | 平均照度：≥350lx |  |
| 7 | 具有1个采样窗口，使用人数1-2人 |  |
| 8 | 主体采用拼装板房结构，成品运输，可灵活适应各种场地 |  |
| 9 | 防水、防潮，保证户外正常使用 |  |
| 10 | 具备手部消毒功能，具备采样前、后为手套消毒功能 |  |
| 11 | 主体1台 |  |
| 12 | 离心风机1台 |  |
| 13 | 高效过滤器2片 |  |
| 14 | 窗口对讲机1套，主机+副机，声音大小可调 |  |
| 15 | 压差计1个，范围：0-60 Pa，实时监测舱内外压差，保证舱内正压 |  |
| 16 | 手套法兰2孔，开孔大小200mm |  |
| 17 | 采样亭手套1副，可更换 |  |
| 18 | 紫外线消毒灯1套，带遥控15W紫外灯，含灯架、适配器，可人机共存 |  |
| 19 | 消毒液支架2件 |  |
| 20 | 置物架、放物架各1个 |  |