富顺县中医医院血液透析中心水机更换零部件采购项目介绍表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **生产厂家** | **规格型号** | **安装日期** | **故障现象** |  **建议维更换零部件内容** | **配件产品参数** | **质保期** | **配件单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 血液透析用制水设备 | 重庆市澳凯龙医疗器械有限公司 | SDLD-2RO-1 | 2017.06 | 1. 多路阀接头处三能漏水
2. 保安过滤器和原水泵接头漏水

3.多介质过滤接头漏水4.一级和二级电导表坏5.产水量下降1. 进水电磁阀坏 6.软化罐口有裂纹导致罐体漏水
 | 1. 多路阀接头漏水，更换三通、活接及密封
2. 不锈钢压力表
3. 更换一级、二级纯水电导率仪
4. 产水量下降，更换反渗透膜5支
5. 更换电磁阀及配件
6. 更换软化罐
 |  |  |  |  |

备注：1、参与调研公司必须全部满足我院参数要求，否则调研报告视无效；

2、产品特征描述：除我院基本零部件内容要求外，配件产品参数；

3、产品特征描述（配件产品参数）条数太多可另附页列举。

4、供应商如有需求自行到现场查看，设备安装地点富顺县中医医院富达路院区血液透析中心，现场勘查时间：2023年3月16日-3月18日，上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。

5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。