富顺县中医医院方舱CT移动项目

采购需求

供应商的资格条件要求：

（一）参加谈判的供应商应具备下列条件

1．《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

2.专业资质：建筑工程施工总承包三级以上资质。

采购需求及一般技术、商务要求

（一） 采购内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发热门诊移动方舱CT搬移至住院楼下沉式广场 | 1 | 项 | 富顺县中医医院 |

工程量单

| 序号 | 材料名称 | 规格（单位：mm） | 数量（单位：㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装 | 地线制作 | 套 | 1 | 地线满足方舱CT对地线的要求，接地电阻小于4Ω。若接公共接地，电阻小于1Ω。 |
|  | 电缆 | YJV-0.6/1KV-4*70+1*35 | 145 | 电缆安装从住院楼配电室配电箱通过桥架安装至下沉式广场方舱CT处。 |
|  | 桥架 | 200*150 | 135 |  |
| 土建 | 钢筋混泥土基础（C25） | 9000*3000*20 | 1 | 拆除原黄冈石地砖，然后进行基础制作。 |
|  | 移动方舱CT造成的破坏修复 | 预估 | 1 | 沿途路面、下沉式广场花岗石砖修复。 |
|  | 开门洞 | 800*2000 | 1 | 位置见图，开门洞并粉糊，刮白（按地下车库墙体标准） |
| 搬迁 | 方舱CT移动 | 项 | 1 | 医院发热门诊搬移至下沉式广场。 |

（二）技术要求

2.1 质量要求：按业主单位提供的有关图纸和相关要求进行施工，达到或超过国家规范和相关质量要求。

2.2方舱CT移动要求，移动方舱CT过程中保障设备安全，若有损害，供应商应对其修复。移动过程中尽量保持原有建筑物的设施，建筑物。构筑物的安全，不能破坏。在下沉式广场进行滚筒移动时，黄冈石地砖做好保护措施，尽量保证地面完好。

2.2 施工材料要求：按要求供应施工材料，所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新货物。

2.3报价要求：本项目按工程量清单总价包干。合同包干价应是项目全部工作内容的价格体现，包括：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金各项费用。

2.4 本工程为总包方式，工程报价为总报价，本工程不涉及增减量。请有投标意向的供应商自行踏勘工程现场（联系人：洪师傅  18990072448）

2.5工程竣工标准：工程质量符合行业规范。

2.6 工程中使用的材料需达到国家标准。

（三）安全责任

安全责任：工程在运输、安装、调试等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由施工方负责。

（四）工程内容：《工程量清单》及其他，工程清单的内容是主要内容，不一定是全部内容。

（五）商务要求

5.1 工期要求：30天

5.2 质保期：一年

5.3 验收标准：按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

5.3付款方式：

工程验收、正常使用后付款到中标价的95%，余下5%为质保金，一年质保期后一次性付清。

5.4 服务要求：按照国家现行相关规定执行（自竣工验收合格之日起计）。

采购项目履约验收标准和要求

成交人与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。